梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年7月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一1.3万元；包二2.7万元；包三4万元；包四5.5万元；包五3万元；包六2万元；包七4.2万元；包八4.3万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件递交截止时间：2020年8月12日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮以上谈判，货物质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：

联 系 人：

联系电话：

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、镍钛根管治疗马达

1、电  源：两种电源模式（使用可充电电池或常规交流电源）

2、转速范围： 250 rpm—1000 rpm（每档10 rpm）

3、扭矩范围： 0.2 Ncm—4.1 Ncm（可调40档，每档0.1Ncm）

4、程  序：预设7种镍钛系统程序（往复模式:Reciprroc、WaveOne顺时针模式：Mtwo、 FlexMaster、Gates Glidden 、ProTaper、 K3），15个可供医生自设程序，可手动设置每个程序的扭矩及转速，超出设置，将发出报警声

5、主机可进行系统升级

6、转  向：360度旋转、往复运动、可选择锉的旋转方向（正、反转）

7、屏幕显示：转速、扭矩、正反转方向、程序模式、自动反向模式、电量

8、开关控制：机身带开关按钮，配置脚踏开关接口

9、保护功能：马达超过预先设定的扭矩时有三种保护功能可选择1.逆时针旋转后再顺时针旋转；2.逆时针旋转；3. 急停，逆时针旋转后再顺时针旋转

10、手机消毒功能：能在134度情况下进行消毒杀菌

11、配   置：6:1减速机头1支、主机1台、马达连接线1条、充电器1套、注油嘴1个、脚踏开关1个

用于根管治疗，适用于往复回旋镍钛系统和传统连续旋转镍钛系统。

注：一台，国产，预算1.3万元

包二、热牙胶充填系统

一、主机部分

1.1     可设置温度、牙胶流量、声音大小

*1.2     360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计）

*1.3     回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量

*1.4     带牙髓活性测试功能

1.5     携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度

1.6     二合一设计方便临床操作，节约椅旁空间

1.7     电  源：常规交流电源

二、手柄部分

2.1     携热加压温度范围： 100~400°C

2.2     充填温度范围： 60~200°C

2.3     充填流速： 20%-100%

2.4     加压手柄最大连续加热时间： 200℃以上：10  秒； 200℃或以下：15  秒；活力测试模式下：1 分钟。

2.5     三种型号携热加压头：小号（黑色 ISO 40/.03）；中号（黄色 ISO 50/.05）；大号（蓝色 ISO 60/.06）

二、附件

*3.1     独立牙胶子弹式设计避免交叉感染

*3.2      银合金材质的牙胶输送针头可按使用角度任意预弯3.3     随附各种操作配件（各型号携热加压头、活力测试尖、垂直加压器、牙胶子弹20G/10支、牙胶子弹23G/10支）可直接使用

注：一台，国产，预算2.7万元

包三、肛肠熏洗仪

1、微电脑控制，集药物热蒸气熏蒸，温水坐浴，超声雾化，泡沫按摩于一体。

2、能实现低液面熏蒸雾化和高液面洗浴按摩，节约成本，操作简单方便。

★3、微电脑控温、控时。水温：35~42℃；计时范围：0~30分钟，任意赋值，自动定时，可保持恒温功能。

4、漏电保护，超温保护，超时保护，防干烧保护，欠温自动补偿。

★5、无需接进出水管路，体积小，移动方便，地点随意性大。

★6、有独立的坐浴盖，一次性碗状隔离坐浴膜，人机隔离，避免交叉感染，解决堵塞难题。

7、超声雾量大小可调，超声雾化量0～530ml/h。

8、有独立控制器，至少有两种控制器可供用户选择。

9、获得注册商标、专利产品，提供相关证明。

10、入选国家治未病适宜技术产品，提供证书。

★11、水药分离，避免传统药水混合药浓度降低，药效低，药物浪费。

12、额定工作电压220V±10V，50HZ，额定功率：700W。

配置要求：集药物热蒸气熏蒸，温水坐浴，超声雾化，泡沫按摩于一体。

配套耗材：一次性碗状隔离坐浴膜

注：一台，国产，预算4万元

包四、红外低频综合治疗仪

★1、同时具备三种主要治疗功能：

（1）旋磁直肠内腔治疗探头功能。

（2）红外治疗功能。

（3）药物离子导入功能。

2、输入功率：≤260W。

3、红外治疗灯波谱范围：0.76～5um。

4、脉冲治疗输出波形为方形，脉冲宽度为17ms。

5、脉冲治疗输出幅度：共34档，连续可调，幅度范围：1Vp-p-35Vp-p,误差为±20%。

6、旋磁红外治疗头旋磁速度：共7档，连续可调，范围：5000转／分～12000转／分，误差±20%。

7、旋磁红外治疗头表面温度：35℃～50℃，误差±1℃。

★8、红外低频综合治疗仪具有软件管理系统证书，提供证书证明。

配置要求：红外低频综合治疗仪1台；旋磁直肠内腔治疗探头。

注：一台，国产，预算5.5万元

包五、双喷头熏蒸仪

1、定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h

2、温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。

3、压力调节范围：20-35KPa

4、输入功率：2000VA

5、熏蒸锅容积：5L

6、正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L

二、性能描述

1.双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。

2.两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）。

3.采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。

4.熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。

5.具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。

6.设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。

7.配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。

8.翻盖0～90°范围内任意悬停。

9.喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。

10.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。

11.熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。

12.仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间为9分钟（初始水温25℃，水量2.2L），缩短病人的守候时间，大大的提高了设备的工作效率。

13.多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。

14.具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。

15.仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供了便利。

注：一台，国产，预算3万元

包六、单喷头熏蒸仪

1、定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h

2、温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。

3、压力调节范围：20-35KPa

4、输入功率：2000VA

5、熏蒸锅容积：5L

6、正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L

二、性能描述

1.一路输出中药蒸汽。

2.两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）。

3.采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。

4.熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。

5.具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。

6.设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。

7.配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。

8.翻盖0～90°范围内任意悬停。

9.喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。

10.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。

11.熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。

12.仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间为9分钟（初始水温25℃，水量2.2L），缩短病人的守候时间，大大的提高了设备的工作效率。

13.多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。

14.具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。

15.仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供了便利。

注：一台，国产，预算2万元

包七、神经肌肉电刺激仪

1、嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准）

2、嵌入式彩色液晶显示器

3、内置扬声器

★4、EMG放大器灵敏度：2～1000μV

5、刺激波形：方波

6、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定；

7、刺激频率：1Hz～250Hz

8、脉冲宽度：50～600μs

9、最大刺激持续时间：60S

10、便携式设计，占用空间小

11、多媒体语音系统

12、支持人工外触发功能

13、具有自动检测、自动报警功能

★14、六种治疗模式，包括：

（1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群）

（2）NBF模式（多媒体生物反馈）

（3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗）

（4）TENS2模式

（5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗）

15、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估

16、训练中采用柱状图指引，以0-200分级表达，增加训练者参与的趣味性

17、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化

18、支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作

19、尺寸：340(L)*240(W)*90(H)mm

20、重量：2.5Kg以下

注：一台，国产，预算4.2万元

包八、手持吞咽神经肌肉低频电刺激仪

1、嵌入式电脑系统，USB通讯接口

2、液晶显示屏，能从台式吞咽工作站通过USB线下载处方，构成“1+X”工作模式

3、N刺激部分：

3.1一路N刺激；

3.2输出电流强度：0～50mA；

3.3频率：60Hz～100Hz；

3.4脉宽300us

4、M刺激部分：

4.1一路M刺激；

4.2输出电流强度：0～15mA；

4.3频率：0.2 Hz～0.36 Hz；

4.4脉宽：50～500ms

5、治疗时间：20分钟

6、最大电压：135V

7、阻抗测量：具有输出保护功能，能进行阻抗测量（正常、异常），异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出状态提示

8、主要技术及临床应用：

8.1神经肌肉电刺激技术，满足临床不同的患者需要（真假性球麻痹）；

★8.2专利的失神经刺激及保护技术，使治疗更安全

9、手持式设计，方便携带与使用

10、所有刺激输出时，动态提示，结合休息、刺激循环输出，可避免适应性及疲劳效应

11、工作模式包括：自动模式、触发模式

12、治疗过程中，参数自动锁定保护，可防止随意或误操作的风险

13、每次启动系统治疗，所有输出强度均自动置于0位置，只有在启动工作状态下才可以调节电流强度大小

14、通用USB数据线进行充电，电池容量1200mAh以上，连续使用时间6个小时以上

15、尺寸：128(L)*78(W)*29(H)mm

16、整机净重： 0.15 Kg

注：一台，国产，预算4.3万元